Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia polegającego na dostawie urządzenia do epitaksji z fazy gazowej przy obniżonym ciśnieniu MOCVD

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej dostawy.

1. Zamawiający

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki

i Fotoniki

al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

2. Przedmiot zamówienia

Instytut Łukasiewicz-IMiF pragnie zakupić urządzenie do epitaksji z fazy gazowej MOCVD (ang. Metal Organic Chemical Vapour Deposition) związków półprzewodnikowych z grupy AIII-(As, P) na potrzeby współczesnych struktur kwantowych takich jak kwantowe lasery kaskadowe (QCL ang. Quantum Cascade Laser) i lasery o emisji powierzchniowej (VCSEL ang. Vertical Cavity Surface Emitting Laser). Oferowane urządzenie musi w sposób powtarzalny umożliwiać epitaksję warstw i heterostruktur półprzewodnikowych na podłożach z arsenku galu (GaAs) i fosforku indu (InP). Wymagane jest by możliwa była kontrola o grubości pojedynczych cienkich warstw (studni kwantowych) z dokładnością lepszą niż  0.5 nm, i składu chemicznego z dokładnością lepszą niż 0.5%.

Wymagania techniczne

- Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie używane, kompletne tzn. składać się z reaktora zamkniętego w komorze rękawicowej, komory załadowczej (load-lock) i szafy gazowej do sterowania przepływami gazów.

- Komora rękawicowa musi zapewniać pełną izolacje reaktora od pomieszczenia laboratorium, musi być wyposażona w odkurzacz do czyszczenia reaktora z pyłów, musi być izolowana od zewnątrz poprzez śluzę komory załadowczej. Musi być wyposażona w detektor tlenu.

- Komora rękawicowa musi być pod stałym przedmuchem czystego azotu

- Reaktor musi być wykonany ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej zawierać grafitowy susceptor(y) umożliwiające epitaksje zarówno na podłożach GaAs/InP o średnicy 4 lub 3 cali, jak i na trzech 2 calowych podłożach jednocześnie. Podczas wzrostu epitaksjalnego susceptor/podłoże musi się obracać. Reaktor musi być wyposażony w piec oporowy podgrzewający podłoża do min. 1000oC. Temperatura podłoża musi być stabilizowana z dokładnością 0.5oC.  
Prekursory muszą być wstrzykiwane do reaktora prostopadle do powierzchni podłoży. Konstrukcja reaktora musi wykluczać reakcję prekursorów poza strefa wzrostu. Reaktor musi być chłodzony wodą.

- Urządzenie musi zawierać wentylowane szafy gazowe wyposażone w kompletny system zaworów i przepływomierzy,

  - zawory i przepływomierze muszą być wykonane ze stali uszczelniane metalowymi uszczelkami, linie gazowe musza być spawane orbitalnie, rurki muszą być ze stali nierdzewnej spawane orbitalnie,

  - zawory musza być sterowane elektro-pneumatycznie,

  - linie gazowe muszą umożliwiać wstrzykiwanie prekursorów do reaktora wykorzystując zasadę „run or vent”.

- Szafy musza być przystosowane do sterowania przepływami:

  - gazów nośnych wodoru (H2) i azotu (N2), linie te muszą być wyposażone w higrometry.

  - prekursorów grupy III: trójmetyloglinu ((CH3)3Al = TMAl), trójmetylogalu ((CH3)3Ga = TMGa),  i trójmetyloindu ((CH3)3In = TMIn), w sposób:

    - TMAl – standardowy i z podwójnym rozcieńczeniem gazem nośnym,

    - TMGa - standardowy i z podwójnym rozcieńczeniem gazem nośnym,

    - TMIn- dwie linie w sposób standardowy, grzane od bublera do reaktora, wyposażane w mierniki koncentracji TMIn.

  - prekursorów grupy V: arsenowodoru (AsH3), fosforowodoru (PH3), trójetyloantymonu (TESb)

    - AsH3 – standardowy o silnym przepływie i z podwójnym rozcieńczeniem wyposażone w dodatkowy zawór zwrotny, linie te muszą być wyposażone w higrometry.

    - PH3 – standardowy o silnym przepływie wyposażone w dodatkowy zawór zwrotny linie te muszą być wyposażone w higrometry.

    - TESb – standardowy grzane od bublera do reaktora

    - dodatkowo musi być zamontowana jedna kompletnie wyposażona zapasowa linia gazowa umożliwiająca wykorzystanie jej w przyszłości.

  - prekursorów domieszek, silanu Si2H6,  diethylocynku ((C2H5)2Zn = DEZn), czterobromku węgla (CBr4), ferocenu (C10H10Fe)

    - Si2H6, - z podwójnym rozcieńczeniem wyposażone w dodatkowy zawór zwrotny,

    - DEZn - z podwójnym rozcieńczeniem gazem nośnym, grzane od bublera do reaktora

    - CBr4- z podwójnym rozcieńczeniem gazem nośnym

    - C10H10Fe - z podwójnym rozcieńczeniem gazem nośnym, grzane od bublera do reaktora

  - Linie gazowe musza być zaprojektowane by był możliwy przedmuch linii w celu oczyszczenia ich z toksycznych gazów przed wykonywaniem prac serwisowych i ewentualnych napraw,

  - szafy muszą być wyposażone w stabilizowane termicznie kąpiele wodne dla pojemników (bubler) z metaloorganikami.

- Urządzenie musi być wyposażone w pompę bezolejową obniżającą ciśnienie w reaktorze i system utrzymania zadanego ciśnienia w reaktorze,

- Urządzenie musi być wyposażone w system odprowadzenia gazów poreakcyjnych, bezpośrednio za reaktorem muszą znajdować się pułapki pyłu i par fosforu. Pułapka fosforu musi być wielokrotnego użycia. Urządzenie musi być wyposażone w pochłaniacz produktów reakcji tzw. scrubber.

- Urządzenie musi być wyposażone w komputer sterujący i kontrolujący prace urządzenia, wyposażony w dedykowane oprogramowanie umożliwiające tworzenie i zadawanie skryptów realizujących wzrosty epitaksjalne wielowarstwowych heterostruktur półprzewodnikowych i rejestrujące dane do tworzenia raportów z przebiegu procesów epitaksjalnych. Komputer mysi automatycznie uruchamiać procedury awaryjne w przypadku awarii urządzenia lub zagrożenia dla personelu obsługującego.

- Urządzenie musi być wyposażone w optyczne przyrządy diagnostyki wzrostu pozwalające mierzyć w czasie rzeczywistym temperaturę podłoży i jej przestrzenną jednorodność, grubość i prędkość osadzania warstw. Przyrządy te muszą być skomputeryzowane. Musi być możliwość rejestracji wskazań podczas procesów epitaksjalnych.

- Urządzenie musi być wyposażone we wszystkie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa czujniki gazów, sensory i systemy inter-lock zapobiegające awarii i błędom obsługi.

- Urządzenie musi być objęte roczna gwarancją, czas obowiązywania gwarancji musi zaczynać się po dniu wykonania wszystkich procesów demonstracyjnych.

- Lista struktur epitaksjalnych i oczekiwanych parametrów, które muszą być uzyskane dla udowodnienia prawidłowej pracy urządzenia jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

- Dostawa urządzenia musi obejmować szkolenie przeprowadzone w siedzibie zamawiającego. Szkolenie musi obejmować przekazanie umiejętności wykonania procesów demonstracyjnych.

- Instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów przedmiotu zamówienia musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego.

- Możliwość serwisowania pogwarancyjnego.

3. Elementy WYCENY

W wycenie Wykonawca powinien zawrzeć:

1) nazwę, adres Wykonawcy, osobę do kontaktów;

2) cenę w PLN /EUR/ USD/ GBP (netto i brutto) uwzględniającą wszystkie koszty realizacji zamówienia.

4. Forma składania WYCENY - elektronicznie na adres:

jan.muszalski@imif.lukasiewicz.gov.pl

5. Termin składania WYCENY: 05.03.2025 r.

6. Osoba upoważniona do kontaktów:

jan.muszalski@imif.lukasiewicz.gov.pl

tel. kom.: 515 749 532